# Skylineターゲットメソッドの調整

本チュートリアルでは、Skylineターゲットプロテオーム環境における選択反応モニタリング（SRM、または多重反応モニタリング（MRM））の新しい装置メソッドを調整するために利用可能な多数の機能について説明します。

任意のタンパク質の理想的なターゲットペプチドが入手できない/不明である場合、試料マトリックス内で測定可能なペプチドを検索するにあたり、広範にわたるペプチドを測定できるメソッドを、Skylineを利用して容易に作成できます。これらの初期測定の結果を、その後Skylineへとインポート可能です。またSkylineは、次に反復する測定を改善するメソッドを調整するのに役立ちます。

我々はこれをターゲットメソッドの調整サイクルと呼んでおり、以下に示されるように、頻繁に提示されるアイディアとなっています。

メソッドを構築

メソッドを実行

結果を評価

調整:

- 可測性

- スケジュール

- 最適化

その他

メソッドを構築

メソッドを実行

結果を評価

調整:

- 可測性

- スケジュール

- 最適化

その他

このサイクルを繰り返すことにより、モニタリング対象の100を超えるタンパク質を含む広範な仮説を用いて始めることができ、実験目標達成のための最良のペプチド、プロダクトイオン、および装置設定へとリストを素早く絞り込むことができます。

このチュートリアルでは、この調整サイクルを2回半反復する手順を行い、万全に調整された定量的検定の作成に役立つ、さらなる反復のためのアイディアを提供します。

# はじめに

チュートリアルを始める前に、次のzipファイルをダウンロードしてください。

https://skyline.gs.washington.edu/tutorials/MethodRefine.zip

この中のファイルを、次のようにコンピュータ上のフォルダで解凍します。

C:\Users\brendanx\Documents

これにより次の新しいフォルダが作成されます。

C:\Users\brendanx\Documents\MethodRefine

この新しいフォルダの中のWormUnrefined.skyファイルをダブルクリックして開きます。または、Skylineの実行インスタンス内の [ファイル] メニューの [開く] を利用して開きます。

# 結果データ

ドキュメント内の最初のペプチド（YLGAYLLATLGGNASPSAQDVLK）を選択します。Skylineに、ライブラリからの対応するMS/MSスペクトルおよび、MacCossラボの装置上でこのペプチドのプロダクトイオンy3～y15について測定された時間強度クロマトグラムデータの、両方を示すグラフが表示されます。

注: 各ペプチドに関連付けられているMS/MSライブラリスペクトルは、通常イオントラップ質量分析計上で行われた実験から派生したものです。

Skylineの左側のペプチドビューでは、ペプチドシークエンスの左に緑、黄、赤の点が付いているのが見えます。これらはピーク品質アイコンであり、以下を意味します。

- 緑 – すべてのトランジションがSkylineで最良と選択されたピークに共溶出ピークを寄与しています。

- 黄 – 半分以上のトランジションが共溶出ピークを寄与しています。

- 赤 – 半分未満のトランジションが共溶出ピークを寄与しています。

当該クロマトグラムデータは、元々39のThermo RAWファイルからこのドキュメントにインポートされたものです。このドキュメント内のペプチドのシングル測定に39の個別のサンプル注入が必要な理由を理解するには、まずSkylineウィンドウの右下角の数値に注目してみてください。ドキュメントに225のペプチドと2096のトランジションが含まれているのが分かります。これらにより、各ペプチドのy3～y（n-1）がカバーされます（nはフルペプチドシークエンスのアミノ酸の数）。

ご覧いただいているSkylineドキュメントの目的は、特定のターゲットマトリックス内のどのペプチドを測定可能か、および測定可能なペプチドについてどれが最良のトランジションであるかを、容易に決められるよう支援することです。ペプチドあたりのトランジション数が大きいと、任意のピークが実際に関心ペプチドを測定しているという信頼度が得られます。この信頼度は、関心ペプチドのトランジションのピーク強度と同一ペプチドのライブラリスペクトル1、2との間のドット積相関度を計算することにより、測定されます。

# 未調整メソッド

このドキュメント内のペプチドを測定するのに必要なトランジションリストを生成する方法を見るには、以下の手順を実行します。

- [ファイル] メニューで、[エクスポート] を選択して [トランジションリスト] をクリックします。

- [複数メソッド] を選択します。

- [サンプル注入あたりの最大トランジション数] に「59」と入力します。

[トランジションリストをエクスポート] フォームは以下のように見えるはずです。

- [OK] ボタンをクリックします。

- 次のフォーム内のMethodRefineフォルダに移動します。

- [ファイル名] フィールドに「worm」と入力します。

- [保存] ボタンをクリックします。

Windows Explorerを利用してMethodRefineフォルダのコンテンツを閲覧すると、39の新しいCSVファイル（worm_0001.csv～worm_0039.csv）が含まれているのが見られます。それぞれ約4Kのサイズであり、スケジュール化されていないThermo TSQメソッドにインポートできる59未満のトランジションのリストが含まれています。

59という数は奇妙に見えるかもしれませんが、元の実験に一致するトランジションリストを得るために必要だったのです。元の実験には、60のトランジションが使用されました。残念なことに、Skylineには許可されるトランジション数が最大数未満であるいうバグがありました（現在は修正済み）。

# 複数の注入データをインポートする

この実験の装置出力ファイルの初期セットのインポート方法を学ぶには、もう1つ補足のZIPファイル（36Meg）をダウンロードしていただく必要があります。このZIPファイルには、上記セクションでエクスポートしたばかりのトランジションリストを測定するため、MacCossラボで収集された39のThermo RAWファイル（非圧縮で161Meg）が含まれています。

ダウンロードした元のMethodRefine.zipファイルには、高性能のデータキャッシュファイルWormUnrefined.skydが含まれており、Skylineがこれらのファイルに要求するすべてのデータがすでに入っています。既存のデータキャッシュファイルを引き続き利用していく場合は、次のセクションを飛ばして構いません。

自身でデータを再インポートするには、以下のZIPファイルをダウンロードします。

https://skyline.gs.washington.edu/tutorials/MethodRefineSupplement.zip

以前使用したフォルダへとこのファイルを解凍します。これにより次の新しいフォルダが作成されます。

C:\Users\brendanx\Documents\MethodRefineSupplement

Skylineで以下の手順を実行して、以前キャッシュしたデータを削除します。

- [編集] メニューで、[結果を管理] をクリックします。

- [削除] ボタンをクリックします。

- [OK] ボタンをクリックします。

クロマトグラムチャートとピーク品質アイコンの両方が、Skylineインターフェイスから削除されます。

- [ファイル] メニューで [保存] (Ctrl+S) をクリックします。

これで、元のデータをご自身でインポートする準備が整いました。すべてを一度にインポートする必要はありません。これは、大規模かつ未調整のドキュメントからエクスポートしたすべてのトランジションリストの取得が完了する前の、データのチェックに有用である場合があります。このチュートリアルでは、データを2つのバッチに分けてインポートします。

まず、次の手順を実行します。

- [ファイル] メニューで、[インポート] を選択して [結果] をクリックします。

- [新しい繰り返し測定を1つ追加] を選択します。

- [名前] フィールドに「Unrefined」と入力します。

- [OK] ボタンをクリックします。

- MethodRefineSupplementフォルダに移動します。

- 「worm_0001.RAW」ファイルをクリックします。

- 「worm_0015.RAW」ファイルをシフト・クリックして、最初の15のファイルを選択します。

- [開く] ボタンをクリックします。

Skylineが、これらの15のファイルをインポートし始めます。進行状況が、Skylineウィンドウ下部にあるステータスバーに表示されます。ピーク品質アイコンが、以下のようにペプチドビュー内のペプチドの横に再度表示されます。

Skylineがこのデータが高性能データファイルへとキャッシュしている間に、結果の再確認を続けていただけます。また、ドキュメントを調整し始めることも可能ですが、このチュートリアルでは以下を行って、39の結果ファイルすべてのインポートを完了してください。

- [ファイル] メニューで、[インポート] を選択して [結果] をクリックします。

- [既存の繰り返し測定にファイルを追加] を選択します。

- [OK] ボタンをクリックします。

- MethodRefineSupplementフォルダに移動します。

- 「worm_0016.RAW」ファイルをクリックします。

- 「worm_0039.RAW」ファイルをシフト・クリックして、残りのすべてのファイルを選択します。

- [開く] ボタンをクリックします。

Skylineでのインポートが完了したら、このチュートリアルに付属していたものと一致するデータキャッシュファイルを利用して、次のセクションを開始する準備が整います。

# シンプルな手動調整

ドキュメントを調整し始める方法の1つとして、各ペプチドを視覚的に再確認して、Skylineが提供する豊富な情報に基づきどれを維持しどれを破棄するかを決定するやり方が挙げられます。これはまさに、このチュートリアルのSkylineドキュメントを元々当社ASMS 2009ポスター用に調整したやり方です。これらのペプチドを再確認し、ライブラリスペクトル一致する良好に定義されたピークを持つものについて、3つの最良のトランジションを選択するのにかかった時間は、1時間未満でした。

このチュートリアルのSkylineドキュメントを見てみると、最初のペプチドに関して、Skylineが現在ズームインしているピークより良いピークを見過ごしていないかどうか疑問に思われるかもしれません。この疑問に答えるには、以下を行ってズームアウトします。

- [ビュー] メニューで、[自動ズーム] を選択して [なし]（Shift+F11）をクリックします。

ここで少し時間をとって、以下のキーボードショートカットを憶えておきましょう。

- ビュー / 自動ズーム / 最良ピーク – F11

- ビュー / 自動ズーム / なし – Shift+F11

これらを利用して、現在選択したピークのクローズアップビューと装置が検査中のトランジションを測定する時間の範囲全体との間を、素早く切り替え可能です。

ドキュメント内の最初のペプチドの全範囲は、以下のように見えます。

一見ノイズの多いデータであるように見えますが、より詳細に見てみるには、保持時間の標識付きの大きいピーク周りのボックスをクリック・ドラッグします。

このペプチドの純粋な測定値がどれにも含まれていないと確認できたら、消去キーを押して当該ペプチドをドキュメントから消去します。

# 保持時間予測

これはクロマトグラムピークを検査して ペプチドの予測保持時間についての見解を得る場合にも有用です。Sequence-Specific Retention Calculator（SSRCalc）3.03をSkylineに統合し、これが可能となりました。SSRCalcスコアと測定されたペプチドの保持時間との間の関係の線形回帰グラフを見るには、以下を行います。

- [ビュー] メニューで、[保持時間] を選択して [線形回帰]（Shift+F8）をクリックします。

Skylineに、このようなグラフが表示されます。

現在の調整された回帰ライン上に、赤いポイントが配置されているのに注目してください。このポイントは、現在選択されているペプチドのSSRCalcスコアおよび測定時間を示します。ハイライトカラーのポイントは、Skylineドキュメントのツリーで異なるペプチドを選択すると変更されます。

デフォルトではグラフにおいて、調整回帰の残余に閾値r = 0.9が使用され、ポイントが回帰から削除され、それらには閾値が満たされるまで異常値の標識が付けられます。この閾値は、以下を行って調整可能です。

- グラフを右クリックして、[閾値を設定] をクリックします。

- [閾値] フィールドに「0.95」と入力します。

- [OK] ボタンをクリックします。

Skylineが回帰を再計算し、より多くのペプチドを異常値としてマークしてグラフを以下のように変更します。

以下をおこなって、保持時間予測のための新しい線形方程式を作成可能です。

- グラフを右クリックして、[回帰を作成] をクリックします。

Skylineに、調整済みの回帰データ（145のペプチド）および同一勾配、切片、時間枠のみを含む、保持時間回帰グラフからの情報が事前入力された [保持時間回帰を編集] フォームが表示されます。Skylineが提示する時間枠は、当該回帰の残余から取得された4つの標準偏差であり、145のペプチドの約95%が含まれているはずです。

またSkylineにより、当該データの最良の適合（1.0に最も近いr）を生成するカルキュレータが選択されます。現在選択できるのは、間隙サイズ100または300オングストロームの逆相充填材料を利用している列でトレーニングされているSSRCalc 3.0のみです。MacCoss labでは、間隙サイズ90オングストロームの充填材料を使用しており、SSRCalc 3.0（100Å）により通常最良の適合が得られます。

Skylineにより提示される値を受け入れる場合は、[OK] ボタンをクリックします。

Skylineにより、選択したペプチドの予測保持時間のインジケーターがそのクロマトグラムグラフに追加され、以下のように表示されます（回帰グラフが邪魔にならないよう移動させる必要があるかもしれません）。

このインジケーターの周りのシェーディングされた長方形に、[保持時間回帰を編集] フォームで選択したウィンドウ（16.2分）が表示されます。シェーディングされた長方形の外側にあるものはすべて、予測値からの2つの標準偏差を超えています。

# 欠測データ

保持時間回帰グラフを離れてこのドキュメントの手動調整へと戻る前に、多くの異常値ポイントがx-軸上にあることにご注目ください。これは、問題となっているペプチドについてSkylineはピークをまったく見つけられなかったことを意味します。なぜかを調べるには、マウスのカーソルが手の形に変わるまで左端の方に移動させ、その後マウスの左ボタンをクリックします。

そのポイントが赤でハイライト表示されますので、ペプチドビューをスクロールして新しく選択したペプチド（YLAEVASEDR）を表示させます。Escapeキーを押してペプチドビューに戻ると、以下のように見えるはずです。

赤いピーク品質アイコンさえ表示されていないということは、このドキュメントにインポートしたRAWファイルの中のこれら7つのペプチドには測定値が存在しないということを意味します。これはまさに驚きです。最初にRAWファイルをこのドキュメントにインポートしたとき、39のトランジションリストと39のRAWファイルがありました。何が起こったのでしょう?

Skylineでさらに探索すると問題が明確になります。データが欠けている上記のペプチドVTVVDDQSVILKをクリックします。

クロマトグラムグラフは以下ように見えるはずです。

上部に追加された、[ファイル] 選択リスト付きのツールバーに注目してください。このリストをクリックすると、worm_0027.RAWおよびworm_0028.RAWの両方がこのペプチドの測定値を含んでいるのが表示されます。

シングルサンプル注入でペプチドを2回測定するのに今後理由が必要となるかもしれませんが、現在のところ、[ファイル] リストを示すクロマトグラムグラフはどこかで誤りがあったことを示す良い判断材料となっています。個別の繰り返し測定として測定されたファイルを Skyline内の同じ論理の繰り返し測定へとインポートしました。または、このケースのように、2つの出力ファイルのトランジションリストを反復しかつ誤って別のトランジションリストを削除したサンプルリストをインポートしました。ペプチドビューを上方向にスクロールすると、これがworm_0015.RAWとworm_0016.RAWにもう一度起こっているのが見られます。

データのないこれらのペプチドをここで消去可能ですが、シングル調整操作の一環としてこのチュートリアルの後半で行うことが可能です。ここでホームキーを押して、保持時間回帰グラフを閉じます。

# 測定可能なペプチドおよびトランジションを選択する

最終的にSkyline内のより強力な操作を利用してドキュメントを調整することになるとしても、Skylineの提供する情報を利用して、ペプチドおよびトランジションを個別に選択する方法を理解しておくのは得策であるといえます。このドキュメントの最初の手動再確認を準備するには、以下を行います。

- ドキュメント内の最初のペプチドを選択します。

- F11を押してクロマトグラムビュー内の最良ピークにズームインします。

- [編集] メニューで、[すべて展開] を選択して [ペプチド] をクリックします。

この最後の操作により、ペプチドビュー内に「dotp」値が表示されます。これは、測定SRMピーク面積とMS/MSライブラリピーク強度との間のドット積類似性測定基準4, 5です。この値が1.0に近いほど、より良い一致であるといえます。

ペプチドビューは以下のように見えるはずです。

選択したペプチドのドット積（0.57）はあまりよくありませんが、測定したすべての11のy-イオンにちゃんと共溶出ピークが見られます。

MS/MSライブラリスペクトルグラフを見てみると、不良なドット積の原因である問題が分かるはずです。

MS/MSライブラリスペクトル内の最高強度のピーク2つに、y-およびBイオン（y10、b10およびy12、b12）の両方の注釈が付いていることに注目してください。SRM測定に使用されるThermo TSQ装置は、Bイオンをあまりよく保持しないことで知られていますので、これらのピークのb10およびb12構成要素はSRM測定では見られないだろうと予測されます。

トランジションを詳細に見るためプリカーサー1160.5434++を展開すると、以下のように表示されます。

左側のランク番号はMS/MSライブラリスペクトルピークランク、右端のブラケットに囲まれた数字はSRMピークランクです。これらの数値は、MS/MSライブラリペプチド同定内の適切なピークに対応するこれらのトランジションの測定値が、信頼に足るかどうか分類するのに役立ちます。 しかしこのチュートリアルでは、消去キーを押してこのペプチドを消去してください。

次のペプチド（WNTENQLGTVIEVNEQFGR）は明らかに測定されていません。なぜなら、最良ピークグループにトランジションの半分未満のピークが含まれており、0.63のドット積が生成されているからです。これも消去してください。

その次の3つのペプチドは、このレベルの調整基準を満たす候補の非常に良い例といえます。すべての3つのペプチドにすべてトランジションのピークが見られ、ドット積は0.98以上と良好です。各ペプチドについて3つのトランジションのみを選択するとしたら、最初のペプチドが容易でしょう。当該ペプチドを展開して、MS/MSライブラリスペクトルおよびSRM測定の両方が一致している、3つの最も高強度なプロダクトイオン以外をすべて消去します。次のペプチドでは、MS/MSライブラリスペクトルランク3および4のピークはほぼ同一であり、3つの最も高強度なSRMピークを維持していることに、留意してください。以下のようになるはずです。

次のペプチドとトランジションを見てみると、y3がSRM内で3番目に大きいピーク面積を有していますが4番目に大きいピークを持つy13はそれほど小さくはありません。4番目に高強度なピーク以外をすべて消去する場合、Shift+F11を押してズームアウト可能です。すると、y3またはy13のトランジションはどちらも、ノイズやその他の特徴にあまりさらされていないことが分かります。しかしy13イオンは通常、y3イオンより選択的です（より完成したペプチドシークエンスを含むため）。また調整においては、可能な限り選択的なメソッドを生成するよう努力すべきです。このチュートリアルでは、このペプチドのy14、y13、およびy11を保持します。

このやり方を続けて、次の2つのペプチドを消去し、その次のペプチドを保持し、高信号、低ノイズ、選択性最良のトランジションを保持します。またはSkyline調整フォームを利用して、この作業を再開可能です。

# 自動調整

Skyline[調整]フォームは、最も一般的な調整操作を自動化します。このチュートリアルでここまで手動で行ってきたタイプの調整は、以下を行ってシングル操作で実行可能です。

- [編集] メニューで、[調整] を選択して [詳細] をクリックします。

- [結果] タブをクリックします。

- [最大トランジションピークランク] フィールドに「3」と入力します。

- [大きいプロダクトイオンを選択する] チェックボックスをオンにします。

- [結果のないノードを削除] を選択します。

- [線形回帰の目標R値] フィールドに「0.95」と入力します。

- [最小ドット積] フィールドに「0.95」と入力します。

- [OK] ボタンをクリックします。

これにより72のペプチドと216のトランジションが得られ、すべてかなり高品質であるはずです。少し時間をとって以下を行い、クロマトグラムグラフ内でこれらを再確認します。

- [編集] メニューで、[すべて折り畳む] を選択して [ペプチド] をクリックします。

- ホームキーを押します。

- 最後のペプチドに到達するまで下向き矢印キーをします。

しかし、これは少し挑戦的であるかもしれません。初期自動化調整（後で手動での再確認要）を統合するやや挑戦的ではないアプローチをとるには、ここで以下の手順を追加します。

- [編集] メニューで [元に戻す] (Ctrl+Z) をクリックします。

- [編集] メニューで、[調整] を選択して [詳細] をクリックします。

- [結果] タブをクリックします。

- [最大トランジションピークランク] フィールドに「6」と入力します。

- [結果のないノードを削除] を選択します。

- [線形回帰の目標r値] フィールドに「0.9」と入力します。

- [最小ドット積] フィールドに「0.9」と入力します。

- [OK] ボタンをクリックします。

これでペプチドの数が110と減少し、品質を選別するのに有用であるドット積数を保持するのに十分なトランジションが確保されます。[調整] フォームにまだ欠損事項があるかもしれないということを考慮に入れて、最終的な調整パスを手動で作成可能です。

# 効率的な取得をスケジュールする

編集中のSkylineドキュメントは、2009年春にMacCoss labでの実際の実験に使用されました。以下は、当時我々が行ったのと同じ手順です。しかし当時はSkylineに [調整] フォームはありませんでしたし、ドット積の計算もできませんでした。したがって、次の調整サイクルの反復のために、当時は手動でリストを86のペプチドへと削減しました。我々の行った選択に従うには、以下を行います。

- [編集] メニューで [元に戻す] (Ctrl+Z) をクリックします。

- [編集] メニューで、[結果を管理] をクリックします。

- [削除] ボタンをクリックします。

- [OK] ボタンをクリックします。

これで、すべての未調整の結果およびクロマトグラムグラフが削除されます。

- [ファイル] メニューで、[インポート] を選択して [結果] をクリックします。

- [ディレクトリ内にある複数回注入された繰り返し測定を追加] を選択します。

- [OK] ボタンをクリックします。

- [フォルダの参照] フォームの [OK] ボタンをクリックします。

- 共通プリフィックス「Unscheduled0」を削除するか尋ねるフォームが現れますので、[削除しない] ボタンをクリックします。

これによりSkylineは、MethodRefineフォルダ内の2つのフォルダ（Unscheduled01およびUnscheduled02）から、新しいスケジュール化されていない2つの繰り返し測定のインポートを開始します。各フォルダには、最初の調整パスで残っている各測定可能ペプチドの、3つのトランジションのスケジュール化されていないクロマトグラムを有する、2つのRAWファイルが含まれています。

現在のドキュメントには、これらのRAWファイル内で測定されなかった多数のトランジションも含まれています。ドキュメントを測定されたトランジションのみへと削減するには、以下を行います。

- [編集] メニューで、[調整] を選択して [結果のないものを削除] をクリックします。

これにより、86のペプチドと255のトランジションが残ります。

## 保持時間を測定する

これらのペプチドは2つではなく、 4つの個別の注入でより良好に測定された可能性があります。しかし、この調整の次のフェーズの目的はスケジュール化のために予測保持時間を決定することですので、我々は溶出曲線でより長いサイクル時間とより少ないポイントを許可して、必要な注入回数を削減することを決定しました。

以下を行って、これらのペプチドの測定に使用したものに類似したトランジションリストを作成可能です。

- [ファイル] メニューで、[エクスポート] を選択して [トランジションリスト] をクリックします。

- [サンプル注入あたりの最大トランジション数] に「130」と入力します。

[トランジションリストをエクスポート] フォームは以下のように見えるはずです。

- [OK] ボタンをクリックします。

- [ファイル名] フィールドに「Unscheduled」と入力します。

- [保存] ボタンをクリックします。

MethodRefineフォルダを調べてみると、2つのトランジションリストCSVファイル（Unscheduled_0001.csvおよびUnscheduled_0002.csv）が見つかります。これらは、先ほどインポートしたファイルのような、新しいデータの収集に利用可能です。

### 保持時間実行を再確認する

インポートしたスケジュール化されていない保持時間実行を再確認するには以下を行います。

- [MS/MSスペクトル]チャートを閉じます。

- [ビュー] メニューで、[配置] を選択して [タイル]（Ctrl+T）をクリックします。

- 下向き矢印キーを使用してペプチドを選択します。

作成した繰り返し測定の両方のチャートが、Skylineに以下のように表示されます。

Shift+F11を押すと取得データの全範囲が表示されます。その後F11を押すと、最良ピークのズームに戻ります。

これらの測定された保持時間を前提として、以下を行い、トランジションをスケジュール化する方法の概観を掴むことが可能です。

- [ビュー] メニューで、[保持時間] を選択して [スケジュール] をクリックします。

Skylineに以下のようなグラフが表示されます。

このグラフから、装置が測定する同時トランジション数が、以前測定された保持時間の前後の可能な時間枠を利用する完全なクロマトグラフィー実行を超えている、ということが分かります。時間枠が大きいほど、より多くの同時トランジションが見られます。このドキュメントについては、同時に測定されたトランジションが5分のウィンドウで約60生じています。 装置の速度によりますが、1回注入内の残りのペプチドをすべて測定することが可能であるはずです。

## スケジュール化されたトランジションリストを作成する

スケジュール化されたトランジションリストに実際に使用する時間枠の選択肢は、クロマトグラフィーの再現性により異なります。ペプチドの保持時間内の変動を説明するのには狭すぎるウィンドウをスケジュールすると、切断または欠損したピークが現れます。スケジュール化されたトランジションリストを作成する前に、クロマトグラフィーにおける変動をよく理解しておいてください。

我々はこの実験に4分ウィンドウを使用して、最大数のトランジションが同時に測定されるドウェル時間またはサイクル時間にマイナスの影響を与えることなく、1回注入で繰り返し測定を行えるようにしました。同一のことを行うには、以下の手順を実行します。

- [保持時間] ビューを閉じます。

- [設定] メニューで [ペプチド設定] をクリックします。

- [予測] タブをクリックします。

- [時間枠] フィールドに「4」を入力します。

[ペプチド設定] フォームは以下のように見えるはずです。

- [OK] ボタンをクリックします。

- [ファイル] メニューで、[エクスポート] を選択して [トランジションリスト] をクリックします。

- [シングルメソッド] を選択します。

- [メソッドタイプ] リストで [スケジュール] を選択します。

[トランジションリストをエクスポート] フォームは以下のように見えるはずです。

- [OK] ボタンをクリックします。

- 表示される [スケジュールデータ] フォームで [平均保持時間を使用] を選択します。

- [OK] ボタンをクリックします。

- [ファイル名] フィールドに「Scheduled」と入力します。

- [保存] ボタンをクリックします。

MethodRefineフォルダ内に、残りのペプチドのスケジュール化されたSRMの新しいトランジションリストファイル（Scheduled.csv）が作成されます。当該ファイルをExcel内で見てみると、4分ごとの開始・停止時間がD列およびE列に追加されているのを確認できます。

# 複数繰り返し測定データを再確認する

これで、このSRMメソッドを調整するもう1つのサイクルを開始する準備が完了しました。追従している実験において我々は、測定したペプチドおよび以下のような潜在的な問題により精通するため、複数の技術的繰り返し測定の実行開始を選択しました。

- ピーク面積の変動

- 保持時間の変動

- 潜在的な干渉

このメソッドについて測定した5回の注入のデータを再確認するには、以下の手順を実行します。

- [編集] メニューで、[結果を管理] をクリックします。

- [すべて削除] ボタンをクリックします。

- [OK] ボタンをクリックします。

これにより、スケジュール化されていない繰り返し測定およびクロマトグラムグラフが削除されるはずです。

- [ファイル] メニューで、[インポート] を選択して [結果] をクリックします。

- [ファイル内の1回注入された繰り返し測定を追加] （初期設定）を選択します。

- [OK] ボタンをクリックします。

- ファイル「Scheduled_REP01.RAW」をクリックします。

- 「Scheduled_REP05.RAW」ファイルをシフト・クリックして、5つのファイルを選択します。

- [開く] ボタンをクリックします。

- 共通プリフィックスを削除するか尋ねるフォームの中で、[共通プリフィックス] フィールドに「Scheduled_」が含まれるよう編集します。

- [削除] ボタンをクリックします。

Skylineで5つの繰り返し測定ごとにタブが作成され、データのインポートが開始されます。Skylineウィンドウ下部のステータスバーに、進行状況が表示されます。

インポートが完了すると、スケジュール化されていない実行内で測定された一部のペプチドが、これらのスケジュール化された実行について削除されたのが見られます。ここでも以下を行って、測定したペプチドを削除してドキュメントをを縮小可能です。

- [編集] メニューで、[調整] を選択して [結果のないものを削除] をクリックします。

これらのデータを再確認するには、以下を行います。

- [ビュー] メニューで、[グラフを配置] を選択して [タイル]（Ctrl+T）をクリックします。

- [ビュー] メニューで、[保持時間] を選択して [繰り返し測定比較]（F8）をクリックします。

- 表示されたウィンドウをドラッグして、Skylineウィンドウ下部端にある矢印の上にカーソルを置き、リリースします。

- [ビュー] メニューで、[ピーク面積] を選択して [繰り返し測定比較]（F7）をクリックします。

- 表示されたウィンドウをドラッグして、Skylineウィンドウ右端にある矢印の上にカーソルを置き、リリースします。

- クロマトグラムグラフの1つを右クリックして、クリックします。

Skylineウィンドウが以下のように見えるまで、スプリッターおよびウィンドウサイズを調整します。

ここで下向き矢印キーを使用して、これらのペプチドについて収集したデータを再確認可能です。複数繰り返し測定調整したSRMメソッドの詳細については、その他のチュートリアルで説明いたします。

# 結論

このチュートリアルでは、新しいターゲットプロテオミクスメソッドを作成しそれらを複数繰り返し測定定量研究で使用できるよう調整する、Skylineで利用可能なパワフルなツールを導入しました。ターゲットメソッドの調整サイクルを 2反復以上行いました。またこのプロセスを使用して、自身のプロテオミクス仮説探索を開始できるようになっているはずです。後続の調整には、衝突エネルギー（CE）といった装置パラメータの最適化、定量精度改善のための合成標識付き内部標準ペプチドの導入、または校正曲線の実行などがあります。その他のSkylineチュートリアルおよびその他のSkyline機能を利用して、ターゲットプロテオミクス実験の最大限の活用に役立ててください。

# 参照文献

1. 	Prakash,A. et al. Expediting the development of targeted SRM assays: Using data from shotgun proteomics to automate method development. J Proteome. Res. 2009.
Ref Type: In Press

2. 	Sherwood,C.A. et al. Correlation between y-type ions observed in ion trap and triple quadrupole mass spectrometers. J. Proteome. Res. 8, 4243-4251 (2009).

3. 	Krokhin,O.V. Sequence-specific retention calculator. Algorithm for peptide retention prediction in ion-pair RP-HPLC: application to 300- and 100-A pore size C18 sorbents. Anal. Chem. 78, 7785-7795 (2006).

4. 	Stein,S.E. & Scott,D.R. Optimization and Testing of Mass-Spectral Library Search Algorithms for Compound Identification. JASMS 5, 859-866 (1994).

5. 	Tabb,D.L., MacCoss,M.J., Wu,C.C., Anderson,S.D., & Yates,J.R., III Similarity among tandem mass spectra from proteomic experiments: detection, significance, and utility. Anal. Chem. 75, 2470-2477 (2003).